显微镜常见问题. Follow dog(2007-10-23 12:17:48). 第一类：光学部分的问题. 症 状; 原 因; 对 策. 边缘黑暗或视场明暗不均匀; 转换器不在定位位置上; 转到定位的位置. 灯丝象不在中心; 调整使对中心. 透镜上沾有脏物; 擦干净（软布）. 视场里有脏物; 透镜上沾有脏物; 擦干净（软布）. 玻片上有脏物; 擦干净（软布）. 聚光镜位置太底; 校正位置. 像质很差; 切片上没有盖玻片，或切片放 反了; 使用标准的 0.17mm 盖玻片. 盖玻片过厚或太薄; 使用标准的 0.17mm 盖玻片. （分辨率低，对比度差）; 干物镜上有浸油， 40X 更易有; 擦干净. 透镜上有脏物; 擦干净. 油侵物镜没有浸油或油浸有气泡; 使用浸油，清楚气泡. 用了非指定的浸油; 使用专用浸油. 孔径光栏开的过大（过小）; 调整光栏大小至正常. 双目镜筒的入射透镜上有脏物; 擦干净. 聚光镜位置太低; 校正位置. 图象某一侧发暗; 聚光镜不在视场中心聚光镜偏斜; 重新安装，仔细调节中心螺钉. 转换器不在定位处; 转到定位的位置. 标本处于浮动状态; 可靠地加固. 调焦时图象移动; 标本浮在载物台表面; 稳固的安放. 转换器不在定位处; 转动使之到位. 图象略带黄色; 未用蓝色滤色镜; 使用蓝色滤色镜. 照明亮度不够; 孔径光栏开得太小; 重新调整. 聚光镜位置太低; 纠正其位置. 透镜上有脏物; 擦干净. 第二类：机械部分的问题. 症 状; 原 因; 对 策. 用高倍物镜图象不能聚焦; 玻片放反了; 翻转玻片. 盖玻片太厚; 用标准厚度的盖玻片（ 0.17MM ）. 当物镜从低倍向高倍转换时接触到玻片; 玻片放反了; 翻转玻片. 盖玻片太厚; 用标准厚度的盖玻片（ 0.17MM ）. 标本移动不流畅; 玻片夹持器未可靠地紧固; 确认紧固. 双目图象不重合; 瞳距没有调节正确; 重新调节. 眼睛过度的疲劳; 没有进行视度的调节; 正确调节视度. 照明亮度不合适; 调整照明电压. 第三类：电器部分的问题. 症 状; 原 因; 对 策. 开关接通时灯泡不亮; 无电源; 检查电路的连接. 灯泡未插入; 检查灯泡的插入情况插好. 灯泡已经损坏; 更换一个适当的好灯泡. 灯泡突然烧坏掉了; 使用了非指定的灯泡; 用指定的专用的灯泡替换. 电压太高，或者电压不稳定; 检查电压，仍未解决找维修部. 照明亮度不够; 使用了非指定的灯泡; 使用指定的专用灯泡. 电压不稳或者太低; 检查电压情况，调整正常. 灯泡闪烁或亮度不稳定; 灯泡快要坏了; 更换一个新的灯泡. 灯泡的插入不正确，接触不好; 检查并稳固的插入灯泡...